#### Поверка и юстировка круглого уровня

Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира. Установив элевационный винт на нормальный отсчет, с помощью выверенного цилиндрического уровня устанавливают ось вращения нивелира в отвесное положение. Если пузырек круглого уровня не в нуль-пункте, то его приводят в нуль-пункт исправительными винтами круглого уровня.

#### Поверка и юстировка сетки нитей

Вертикальная нить сетки должна быть параллельна оси вращения нивелира, а горизонтальная — перпендикулярна этой оси. Ось вращения нивелира приводят в отвесное положение. Один конец вертикальной нити совмещают с изображением в трубе нити отвеса, подвешенного в 15-20 м от нивелира в защищенном от ветра месте. Если второй конец нити сетки отходит от нити отвеса более чем на 0,5 мм, то сетку нитей поворачивают до смещения с нитью отвеса.

Для проверки горизонтальной нити сетки трубу плавно поворачивают наводящим винтом по азимуту. Если нить сетки сходит с выбранной точки или деления рейки, то сетку нитей нужно заменить. У сетки нитей с клиновым биссектором ось биссектора должна быть перпендикулярна вертикальной нити. Для поверки этого условия точно устанавливают пузырек уровня в нуль-пункт, наводят на хорошо видимую точку, удаленную от нивелира на 6-7 метров, горизонтальную нить сетки (точку а, рис. 1.101) и отсчитывают по шкале оптического микрометра — отсчет должен быть близким к 50. Затем наводят на выбранную точку точками б, в, г горизонтальной нити и биссектора и берут отсчеты. Если [(а + б)/2] - [(в + г)/2] > 2 делений, то нужно заменить сетку нитей.

Рис. 1.101. Исследование сетки нитей

#### Поверка и юстировка главного условия

Проекции визирной оси трубы и оси цилиндрического уровня на горизонтальную и отвесную плоскости должны быть параллельны. Первую часть поверки выполняют при получении новых нивелиров и перед началом полевых работ. Нивелир устанавливают в 50 м от закрепленной рейки так, чтобы линия, соединяющая оси подъемных винтов 1 и 2, была перпендикулярна визирной оси, а ось винта 3 располагалась в отвесной плоскости. Ось вращения нивелира тщательно приводят в отвесное положение, пузырек уровня устанавливают в нуль-пункт, делают отсчет по рейке.

Плавным вращением винтов 1 и 2 на 2-3 полных оборота в разные стороны дают нивелиру боковые наклоны в одну, затем в другую сторону, при этом отсчет по рейке не должен измениться. Если в обоих случаях пузырек уровня остается в нуль-пункте или перемещается в одну сторону, то уровень установлен правильно, если же в разные стороны более чем на 1-2 деления уровня, то положение цилиндрического уровня исправляют его боковыми исправительными винтами.

Вторую часть поверки выполняют двойным нивелированием. На расстоянии 48 м выбирают на ровной местности две устойчивые по высоте точки, на которые устанавливают по уровню и закрепляют рейки 1 и 2, чтобы при выполнении поверки они оставались неподвижными. Нивелир устанавливают примерно в створе реек на расстоянии 7 м от рейки 1, приводят пузырек цилиндрического уровня в нуль-пункт, наводят на рейку 1 и берут отсчеты 301 и 3Д1 по обеим шкалам, затем наводят на рейку 2 и берут отсчеты П01 и ПД1 (рис. 1.102).

Рис. 1.102. Поверка главного условия нивелира

На ст. 2, расположенной в створе реек на расстоянии 7 м от рейки 2, берут отсчеты 302 и 3Д2, затем П02 и ПД2. Наблюдения на обеих станциях составляют один прием. Определяют превышения

Если в первом приеме i" < 10", то выполняют еще два приема. За окончательное принимают среднее из трех значений i". Если i" > 10", то его уменьшают, в зависимости от конструкции нивелира, исправительными винтами уровня или исправительными винтами сетки нитей, или поворотом оптического клина перед объективом трубы. В первом случае элевационным винтом трубы устанавливают отсчет по задней, дальней рейке и исправительными винтами уровня устанавливают его в нуль-пункт. Во втором и третьем случаях перекрестие сетки нитей устанавливают на отсчет 3'02 исправительными винтами сетки или поворотом оптического клина, при этом пузырек уровня должен находиться в нуль-пункте. После исправления i" окончательное его значение определяют тремя приемами.

Для точных и технических нивелиров поверка главного условия может быть выполнена двойным нивелированием вперед. На ровной местности на расстоянии 40-50 м в точках A и В забивают колышки. Нивелир устанавливают окуляром над точкой А, а на точку В ставят рейку (рис. 1.103, а).

Рис. 1.103. Схема поверки главного геометрического условия нивелира

Приводят пузырек цилиндрического уровня в нуль-пункт (в контактном уровне совмещают концы пузырька уровня), измеряют высоту прибора i1 — расстояние по отвесной линии от колышка до середины окуляра. Делают по рейке отсчет П по средней нити вблизи перекрестия нитей. На рисунке 1.103, а имеем

h = il-(П-x).

Меняют нивелир и рейку местами и выполняют те же действия. Превышение (рис. 1.103, 6)

h = 3 -х — i2.

Приравнивая правые части полученных формул в результате находим

т.е. величина ошибки х равна разности между полусуммой отсчетов по рейхам и полусуммой высот прибора. Если х меньше установленной инструкцией величины δ (обычно 4 мм), то условие считается выполненным. Если х ≥ δ, то выполняют юстировку, для чего вращением элевационного винта на рейке в точке А устанавливают отсчет 30 =3 - х. Пузырек уровня сойдет с нуль-пункта, и его приводят в нуль-пункт (восстанавливают контакт концов пузырька уровня) исправительными винтами цилиндрического уровня. Для контроля поверку повторяют при других горизонтах прибора.